## Sheet1
博士实验室和科技创新平台一体化建设所需设备购置 （技术参数仅供参考，供应商可结合实际情况提供响应方案，但所投产品的性能、规格不得低于本文件参数要求。）
序号 | 货物类列明名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注
1 | 正倒置一体荧光显微镜 | EVIDENT | APX100 | ⽤途：本设备具备正/倒置双模式观察功能，可灵活适配多种样品类型，正置模式适⽤于固定切⽚、组织切⽚及玻⽚标本等传 统样本；倒置模式适⽤于培养⽫中的活细胞、贴壁或悬浮细胞等样本。在细胞⽣物学、神经科学、发育⽣物学等领域中，⽀持免 疫荧光分析、肿瘤标志物检测等研究。成像功能涵盖明场、相衬、渐变对⽐（如DIC）及荧光等多种观察⽅式，满⾜多样化的成 像需求。 2 2.⼯作条件 3 2.1⼯作环境温度：15℃⾄30℃。 4 2.2 ⼯作环境湿度：30%⾄80%。 5 2.3 ⼯作电源：220V±10﹪、50-60Hz供电。 ★ 6 ★3.箱体式整机设计，显微镜机架、透射光源、聚光镜、物镜、载物台、彩⾊相机、荧光分光部件、多个电动部件，和控制器均 被外部箱体包裹。可以去除环境光对荧光成像造成的⼲扰，在明亮的环境中获得良好的荧光成像效果。 7 4.倒置显微镜机架，⽀持包括但不限于35mm培养⽫、多孔板、培养瓶等盛有液体的样品进⾏观察。 5.样品观察：兼容多种样品容器：标准玻⽚、腔室玻⽚、35mm培养⽫（塑料或玻璃底壁）、多孔板（6-96孔，塑料或玻璃底 壁，符合SLAS标准）、T25培养瓶、培养⽫（直径50mm和60mm）、⾎球计数板、⼤尺⼨玻⽚。 6.有4种样品托盘，包括适配标准玻⽚/腔室玻⽚、35mm培养⽫、多孔板，和通⽤型托盘。适配标准玻⽚/腔室玻⽚和35mm培 养⽫的托盘可以⼀次性放置三枚样品。 10 7.具有彩⾊明场、单⾊明场、相衬、梯度渐变观察，和荧光观察⽅式。 11 8.内置宏观光学系统，对装载的样品使⽤≤0.8X物镜进⾏宏观成像。 12 9.⾼速电动载物台，XY移动速度≥40mm/秒；⽤于成像的移动范围：X：≥±58mm，Y：≥±50mm。 13 10.具备电动调焦机构，调焦范围≥10mm。 14 11.配备电动控制的≥6孔位物镜转盘 15 12.配备≥4个平场复消⾊差物镜，（提供佐证材料，加盖⼚家公章） 16 12.1、20X⾼分辨率⻓⼯作距离半复消⾊差相衬物镜，数值孔径NA≥0.7，⼯作距离WD≥1.8mm -第28⻚- 17 12.2、40X平场复消⾊差物镜，数值孔径NA≥0.95，⼯作距离WD≥0.18mm 18 12.3、物镜视野数≥26视野数 19 13.具备电动球差校正功能，根据需要使⽤软件旋转物镜的球差校正环。 20 14.同时配备彩⾊明场相机和⾼灵敏度单⾊荧光相机；靶⾯为≥1/1.8英⼨，像素≥6.41MP，像元尺⼨：≥2.4um x 2.4um 21 15.具有内置防震机构 22 16.配备⻓寿命LED荧光光源，光源寿命≥25,000⼩时。可通过软件控制光强，步进精度为≤1%。使⽤光导管连接光源和显微 镜机架。 ★ 23 ★17.为保证实验精度，如物镜为外购，设备⽣产企业需提供掌握该物镜系统参数的证明材料。材料⾄少包括点扩散函数、⾊温 、光透过率曲线、消⾊差校正范围、⻬焦距离。 ★ 24 ★18.配备≥8孔位荧光激发块转盘，≥17种标准荧光激发块可选，⾄少配有DAPI、GFP、RFP或类似荧光染料/探针的成像需求 ，可按需增加，≥17种标准荧光激发块可选。可选配激发块空盒。 ★ 25 ★19.⻬焦距离：≤52mm（⻬焦距离为物镜后端到前端焦点距离） 26 20.软件界⾯⽀持包括中英⽂的多国语⾔， 具有画廊功能，所有图像⽂件按顺序排列展⽰。 27 21.可同步展⽰多个图像，并进⾏同步的显⽰调节。 28 22.可⾃动识别宏观图像中的样品区域，并控制载物台移动样品⾄物镜正上⽅。 29 23.可进⾏图像预览，并实时反映图像灰度值分布。 30 24.binning或裁切的⽅式调节成像相机的分辨率，位深参数可调。 31 25.可快速截取预览图像，⽀持全⾼清（Full HD）视频的录制。 32 26.可进⾏多通道的数据采集，并⾃动⽣成叠加图像。可叠加的通道种类包括单⾊明场、相衬和荧光。⽀持每个通道采⽤不同的 Z位置，⽅便⽤⼾对不同Z位置的⽬标进⾏多通道拍摄和合成。 33 27.Z-Stack图像采集，Z轴拍摄范围可⾃定义，步进距离和层数可调。⽀持实时EFI景深拓展，减少数据量。 34 28.⾃动对焦：具有电动对焦机构，可⼀键⾃动对焦。 35 29.多位点拍摄，即通过软件控制载物台和Z轴的移动，记录样品区域内多个位置的XYZ坐标，并进⾏⾃动采集。可进⾏多个相 邻视野的拼接，以满⾜⼤视野范围和⾼清晰度并存的要求。⼤图拼接功能允许⽤⼾在图像拼接的区域设置并注册⾄少三个对焦点 ，并在采集过程中保证整个拼接区域都处于最佳聚焦位置。⼤图拼接的区域可以是矩形、椭圆或不规则形状。 36 30.物镜球差电动调整功能：可通过软件直接调整球差校正环的位置，系统提前预设0.17mm和1mm位点。 37 31.可以对采集数据进⾏⾃动命名和保存。带有“数据管理”功能——采集数据根据采集⽇期、样品类型，和批次⾃动⽣成相应⽂ 件夹，避免数据混淆。 38 32.可在图像上添加注释、箭头、⽂字等信息。 39 33.可在图像上添加⾃动标尺，且标尺的位置、格式、字体可调整。标尺显⽰于图像上，并随图像的缩放⾃动进⾏调整。亦可选 择把标尺信息印⼊图像。 40 34.可在图像上添加信息印记，如时间点、放⼤倍率、使⽤的物镜信息等。 41 35.可以调节图像亮度、对⽐度、伽玛值以及灰度显⽰范围，允许更改各通道的伪彩⾊。针对RGB图像，允许单独调节其各颜⾊ 通道的亮度和对⽐度，提升图像的展⽰效果。可以改变图像的输出分辨率、⾊彩模式、位深等信息。可以对图像进⾏后期任意裁 切、旋转等各种操作。 42 36.⽀持多种图像运算，如亮度投影，相衬光晕去除等⼀系列滤镜。提供⾄少包括2D消卷积、最近邻、维纳滤镜等三种消卷积运 算⽅式。 43 37.具备宏程序功能，可以使⽤宏程序录制处理分析和导出步骤，然后批量对多个数据进⾏全⾃动地处理分析和导出。 38.可以测量直线⻓度、曲线⻓度、矩形⾯积、圆⾯积、周⻓、⻆度等多个参数，并把测量结果输出到表格，并于后期分析处理 。 45 39.可测量图像中在任意直线上灰度值变化，从⽽反映图像中⽣物结构、发光基团丰度等造成的灰度值变化。 46 40.允许将原始数据导出成多种通⽤格式，含TIFF，JPEG， PNG，AVI 等，并可选择是否携带信息印记，包括标注、标尺等。 47 41.针对多通道数据，允许导出成拆分的通道和叠加通道的通⽤格式图像。选择多维度数据的⼀部分进⾏导出。 48 42.安装调试：设备到达⽤⼾所在地后，在接到⽤⼾通知后5⽇内执⾏安装调试。 43.技术培训：在⽤⼾现场对⽤⼾安排免费现场培训，后期根据⽤⼾使⽤情况及需求提供免费不限次数的培训，培训内容包括： 仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 50 44.维修响应时间：供货商应在24⼩时内对⽤⼾的服务要求做出响应，⼀般问题在48⼩时内派⼯并解决问题，重⼤问题或其他 ⽆法⽴刻解决的问题应在⼀周内解决或提出明确的解决⽅案。 51 45.质保期：2年，质保期⾃设备验收并调试完成之⽇算起，按需求提供免费上⻔售后服务，并在质保结束前提供⼀次全⾯的设 备检修并出具检测报告。 52 46.需提供产品的合法来源渠道证明（⼚家授权函或经销协议 | 1 |  |  | 3年以上
2 | 全自动化学发光成像分析系统（超灵敏多功能成像系统） | Cytiva | Amersham ImageQuant 800 | 1. 工作条件 1.1)电力供应：100-240VAC10%，50/60 Hz 1.2)工作温度：18C - 28C 1.3)相对湿度：20 - 70%，没有冷凝水 1.4)仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行 1.5)工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定 2. 设备用途及功能 样品类型扩展至多孔板，常用于用于灵敏的定量成像凝胶、膜和菌落，包括可见光、化学发光、紫外、红绿蓝三色荧光成像等，实现生物发光、化学发光、紫外、双色近红外荧光的图像捕获，应用于荧光素酶和核酸检测、蛋白质免疫印迹、凝胶阻滞、原位印迹、免染成像和总蛋白归一化定量等分析功能。 3. &nbsp; 技术规格 ★ 3.1)消相差孔板成像。 ★ 3.2)科研级定焦镜头：≤F0.75。 ★ 3.3)焦距≥38mm。 ★ 3.4)CCD物理像素：≥820万。 3.5)CCD制冷绝对温度：≤–26&ordm;C。 3.6)最小像素合并方式：≤1&times;1。 3.7)最大像素合并方式：≥15&times;15。 3.8)像素合并方式：≥6种。 3.9)成像位置：≥3个。 3.10)内置≥12英寸的高分辨触屏。 3.11)标配后置式迷你电脑，节省实验室空间。 3.12)控制方式：触控和鼠标。 3.13)样品盘位置：≥2个。 3.14)最大样品面积：≥15.9cm&times;21.8cm。 3.15)具有滤光侧仓更换功能。 3.16)自动切换的滤光盘数量：≥7个。 3.17)预留定制滤光片的数据接口。 3.18)捕获图像模式：自动、手动、累加、降噪4种模式。 ★ 3.19)可以原色Marker成像功能。 3.20)可以信噪比自动优化。 3.21)可以自动合并Marker图像。 3.22)可以自动计算任意位置的最佳曝光时间。 ★ 3.23)连续拍照图像数量：≥48张。 3.24)具有账户密码登录功能。 3.25)具有远程预约、查看和复制的功能。 3.26)具有红绿蓝自拟合的白光光源。 ★ 3.27)具有紫外365nm反射光源，扩展用于总蛋白（TPN）免染成像。 3.28)具有近红外和远红外荧光光源。 ★ 3.29)一键式荧光成像通道：≥3个。 4. 产品基本配置 4.1) 主机1台。 4.2) 迷你电脑1台（Windows&reg; 10 或Pro英文系统，≥256G的独立硬盘2个，≥16G内存）。 4.3）消相差模块1个。 | 1 |  |  | 3年以上
3 | PCR系统实时荧光定量 | Beckman | BIO-RAD CFX96 Touch | 六个LED激发/检测通道（其中一个是FRET专用通道），最大升降温速率均为5°C/秒，温度均一性为±0.4°C（孔间温差小），温度精度±0.2°C，可同时运行8个不同的温度梯度（温差1-24°C）。耗材（0.2 mL单管/八联管/96孔板），反应体积范围为1-50 µL。5重荧光检测能力；安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
4 | 数字切片扫描与浏览系统 | 光影细胞 | GScan-M | 1.扫描系统：500万像素CMOS相机，可实现20X、40X、100X放大倍数扫描，扫描分辨率≤0.25μm/pixel； 2.扫描速度：20X放大倍数下，扫描一张标准切片时间≤15秒，可实现高速批量扫描； 3.切片容量：可同时放置12张标准玻璃切片，可实现全自动批量扫描； 4.控制系统：触摸屏操作，可实现全自动聚焦、扫描、拼接、存储，带100组以上程序存储功能； 5.浏览系统：可实现全视野高清数字切片浏览、放大、缩小、测量、标注，可导出JPG、PNG、PDF格式文件； 6.配件：标配切片托盘、扫描平台、说明书、校准证书； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
5 | 石蜡切片机（轮转式） | 徕卡 | HistoCore BIOCUT | ★1. 单套配置清单 产品名称 数量 单位 主机 1 台 刀架 1 套 通用样品架 1 个 2.产品技术参数 2.1.切片厚度范围：1-60μm 2.2.修块模式：≥2种，修块厚度至少包含10μm、30μm 2.3.切片模式：≥2种，至少包含半刀模式和全手轮旋转模式 ▲2.4.水平进样幅度：≤24mm 2.5.垂直样品行程：70±1mm 2.6.样品回缩：样品回缩系统采用静音设计，回缩值≥40μm，提供随时开启或关闭回缩功能 ▲2.7.最大样品尺寸（长×高×宽）：55×50×30mm，此外还可切片样品尺寸68×48×15mm 2.8.小手轮可自定义时针及逆时针转动。 2.9.带0位的样本定位系统：可X/Y轴调节，±8度水平定位样本 2.10.提供可拆卸抗静电胶屑槽，提供磁力吸附功能 2.11.提供机顶储物盘 2.12.刀架带有有色护手 2.13.提供刀架三点锁定及侧向移动功能 2.14.手轮有≥2个独立的安全锁定系统 ▲2.15.刀架压刀板提供黑色金刚石涂层 ▲2.16.配重方式：提供可调弹簧力平衡系统，带有弹簧力补偿，非对人体有害的铅块配重 2.17.提供快装系统设计，可单手快速更换不同类型和大小的样本夹 ▲2.18.可适配≥6种不同样品夹，至少包含通用样品夹、RM 冷冻样品夹、标准样品夹（不少于两种尺寸）、圆形样品夹，适应包埋盒（标准和超大尺寸）方形以及圆形样品块。 ▲2.19.可适配≥5种不同刀架，至少包含DL型刀架、DH型刀架、N型刀架、NZ型刀架和E-TC型刀架，适用于一次性的宽窄刀片、可重复使用的钢刀或钨钢刀以及一次性的钨钢刀。 | 1 |  |  | 3年以上
6 | 石蜡包埋机（含冷冻台） | 徕卡 | HistoCore BIOCUT | 1. 分体式组织包埋机，适合左右手。 ▲2. 手托处弧线设计，降低疲劳，有效隔热，防止烫伤，防止组 织滑落。 ▲3. 可拆式加热镊子架，可放置不少于 6 把镊子，从两侧进行操 作。 4. 独立冷台可以随意放置在热台的两侧。 ▲5. 不小于 5.7 英寸 LCD 可触式电容屏幕，中文界面触摸屏，无 多级菜单，操作简便，灵敏，耐用。 6. 石蜡出口的触发开关高度可调，可以翻至后方而使用脚踏开关， 便于大型组织的包埋，也可以选配脚踏开关控制石蜡分配。 7. 工作区域配有优化的废蜡导流系统，废蜡收集槽 2 个，防止石 蜡漫溢。 8. 石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节。 ▲9. 标配 LED 灯照明。 ▲10. 速冷点面积大于 6.5cm*6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋。 ▲11. 石蜡槽容量:不小于 4 升。 12. 包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量不低于 150 个包埋盒或 75 个 模具。 13. 包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控，可调温度范 围:50℃至 70℃，以 1℃递进。 14. 镊子座最高可加热至 70℃。 15. 配有放大镜，易调解和收纳，便于定焦于包埋区。 16. 可预设自动开机、关机时间 17. 可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日 18. 提供出错消息，便于监控操作条件。 19. 提供强化加热功能，以便更快速地熔化石蜡。 20.配置：石蜡包埋机 名称 数量 包埋机热台 1 台 包埋机冷台 1 台 镊子座 1 个 左/右托盘 1 个 左/右托盘盖 1 个 石蜡刮铲 1 个 | 1 |  |  | 3年以上
7 | 超微量分光光度计 | Implen | N50 Touch | 1.检测范围：核酸、蛋白质、细胞浓度、OD600等，可检测2μL超微量样本，无需比色皿； 2.波长范围：190nm~840nm，波长精度±1nm，分辨率≤0.5nm； 3.检测下限：核酸检测下限≤2ng/μL，蛋白质检测下限≤0.1mg/mL； 4.检测系统：高分辨率CCD阵列检测器，氙灯光源，寿命≥20000小时； 5.控制系统：触摸屏操作，可直接显示检测结果、标准曲线、光谱图，可存储1000组以上检测数据； 6.配件：标配检测平台、校准液、说明书、校准证书，可追溯； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
8 | 梯度PCR仪 | 柏恒 | RePure-C | 1.样本容量：96×0.2ml PCR管，适配8连排、12连排PCR管； 2.温度范围：4℃~99.9℃，控温精度±0.2℃，温度均匀性±0.4℃； 3.梯度功能：可设置12列不同温度，梯度范围1℃~30℃，可同时优化12组不同退火温度； 4.升降温速度：最大升温速度≥5℃/s，最大降温速度≥4℃/s，可快速完成PCR反应； 5.控制系统：触摸屏操作，可存储100组以上PCR程序，带热盖功能，热盖温度30℃~110℃可调； 6.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
9 | 二氧化碳培养箱 | 海尔 | HCP-168E | 1.有效容积：168L 2.内胆材质：316L 医用级不锈钢，耐腐蚀易清洁 3.外壳材质：冷轧钢板，静电喷塑 4.标配搁板：3 层，可扩展 5.内胆尺寸（宽 × 深 × 高）：460×500×740mm 6.外形尺寸（宽 × 深 × 高）：600×650×1000mm 7.净重：约 115kg 8.加热方式：气套式加热，无冷凝水 9.温度控制范围：室温 + 5℃～60℃ 10.温度控制精度：±0.1℃ 11.温度均匀性：≤±0.3℃（37℃空载条件） 12.温度传感器：高精度铂电阻传感器 13.CO₂控制范围：0%～20% 14.CO₂控制精度：±0.1% 15.CO₂检测方式：红外（IR）传感器 16.CO₂浓度均匀性：≤±0.3% 17.加湿方式：底部水盘自然蒸发加湿 18.相对湿度：≥95% RH 19.灭菌功能：内胆及风道可 140℃高温干热灭菌，一键启动 20.消毒配置：内置 UV 紫外消毒灯，腔体消毒 21.洁净系统：配置 HEPA 高效空气过滤器 22.风道结构：360° 环绕式循环风道 23.操作界面：7 英寸彩色中文触控显示屏 24.数据功能：可存储运行数据，支持导出，符合 GLP 规范 25.报警功能：具备超温、低温、CO₂异常、开门超时、缺水报警 26.安全配置：密码锁、断电记忆、温度双重保护 27.电源：AC220V/50Hz 28.额定功率：≤800W 29.工作环境：环境温度 5～40℃，相对湿度≤85% RH 无凝露 | 2 |  |  | 3年以上
10 | 4℃高速离心机 | Eppendorf | 5425 R | 其最高转速为 15,060 rpm，最大相对离心力可达 21,300 × g；需要配备转子容量支持 24 × 1.5/2.0 mL 离心管。温控范围覆盖 -10 °C 至 40 °C，能在最高转速下稳定维持 4 °C，并具备快速预冷功能（从 21 °C 降至 4 °C 仅需 8 分钟）。加速和减速时间均不超过 15 秒，运行噪音低于 54 dB(A)。设备搭载 SOFT 软刹车功能防止样品重悬，FastTemp 快速预冷、At set rpm 定速计时、ECO 自动待机等多项智能化功能，配合 QuickLock® 快速锁定气密性转子盖，安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
11 | 二氧化碳震荡培养箱（含气瓶） | 上海知楚 | ZCLY-180ES | 1.内部容积：≥180L，内胆采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁； 2.二氧化碳浓度控制范围：0-20%，控制精度±0.2%，可实现恒温、恒湿、恒CO2浓度培养； 3.控温范围：室温+5℃~60℃，控温精度±0.3℃，温度均匀性±0.5℃； 4.震荡系统：可实现50-300rpm可调震荡，振幅20mm，可实现恒温震荡培养； 5.控制系统：微电脑控制，触摸屏操作，可设置温度、CO2浓度、震荡速度、时间，带10组程序存储功能； 6.安全设计：超温、超CO2浓度自动保护，带独立限温器，防止温度过高，带门锁保护； 7.配件：标配CO2气瓶、减压阀、流量计、培养瓶夹具、说明书、校准证书； 8.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
12 | -86℃超低温冰箱 | 青岛海尔 | DW-86L626 | 1.微电脑控制，温度数字显示，有压缩机运行指示灯、断电指示灯、加热丝运行指示灯，调节单位为0.1℃，箱内温度-40℃～-86℃可调；宽气候带设计，适合10～30℃环境使用。 2.有效容积≥520L，外箱尺寸宽度≤770(mm)，方便进实验室门。 3.样本容量：2ml样本存放量不少于35000支，0.5ml样本存放量51000支。 4.最大功率≤1100W，额定功率≤450W。 5.温度均匀性：±5℃。 6.经过43℃极端条件下的性能测试，维持箱内-80℃运行。 7.复叠式制冷系统，降温迅速25℃环境，降至-80℃时间小于260min。 8.内外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。 9.*内门数量2扇，采用不锈钢框+ABS树脂板+内部发泡；外门数量1扇，采用电镀锌钢板，聚氨酯发泡＋VIP 真空隔热结构。 10.隔热层：硬脂聚氨酯发泡+VIP(真空绝热层)技术，两侧发泡层厚度≥70mm。 11. 一体式自锁门把手，关门更省力，开门后把手方向无法改变，有效防止误碰而导致改变把手方向，进而直接关门造成把手损坏，标配钥匙锁，可外加挂锁。 12.*立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜。 13.配备万向脚轮以及止动支撑底角。 14.*7路传感器，其中温控传感器为PT1000。 15.*原装进口恩布拉科变频压缩机+进口品牌EBM冷凝风机，匹配成熟的复叠式制冷系统，运行稳定，保障安全。 16.冷凝器：翅片式铜管冷凝器，散热效果良好。冷凝器过滤网可拆卸，便于更换和清洗，蒸发器：壳管式蒸发器，换热效率高，运行稳定。 17.制冷剂：碳氢制冷剂。 18.*标配膨胀罐，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，维持压缩机正常运行。 19.控制器功能：带有延迟启动功能，可设定0~30min错峰启动，减少同时启动对于电路负荷；核心参数密码保护机制。 20.安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出。两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)；所有独立部件安全接地，标配RS485通讯接口。 21.断路器内置于电控箱内，有效防止误碰。 22.标准配置：搁架3层，除霜铲1个，钥匙1套，说明书1本。 | 1 |  |  | 3年以上
13 | 常温高速离心机 | 艾本德 | 5810R | 1.最大转速：14000rpm，最大离心力：20800g，转速可调，范围200-14000rpm； 2.转子容量：标配4×100ml水平转子，可适配50ml、15ml、10ml离心管； 3.控制系统：微电脑控制，LCD数字显示，时间0-99小时59分钟可调，带9组程序存储功能； 4.温度控制：常温环境下运行，带温度监测功能，超温自动保护； 5.安全设计：门盖安全锁，离心过程中无法打开，超速、不平衡自动保护，带紧急停止按钮； 6.噪音：≤58dB，安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
14 | 高压灭菌锅 | 申安 | LDZX-75L-I MYDS-35-125-FS | 有效容积50 L，温控与压力：灭菌温度范围为105℃～135℃（对应压力0.019～0.212 MPa），加热范围为45℃～104℃（0～0.015 MPa），最大操作压力为0.263 MPa。 规格与电源：内腔尺寸为Φ325×733H mm，腔体采用SUS304不锈钢材质。整机尺寸为410×470×700 mm，净重60 kg。电源要求为230 VAC/15 A/50 Hz，加热功率2.0 kW。安装调试完好，质保期3年以上。 | 2 |  |  | 3年以上
15 | 抗原修复锅 | 海德生物 | 62700-20 | 1.免疫组化 IHC 抗原修复（热修复） 2.温控范围：室温～100℃ 3.采用微电脑PID技术，可将温控精度控制在±1℃以内。部分型号（如Antigen 2100）温度稳定性可达0.2℃。 4.提供标准化的、可重复的温控高压环境。 | 1 |  |  | 3年以上
16 | 组织匀浆仪 | 宁波新芝 | SCIENTZ-48 | 1.样本容量：48×2ml/5ml离心管，可同时处理48个样本，高通量批量处理； 2.匀浆速度：500-7000rpm可调，最大匀浆力≥4000g，可快速破碎组织、细胞； 3.控制系统：微电脑控制，触摸屏操作，可设置匀浆速度、时间、循环次数，带10组程序存储功能； 4.温度控制：可设置4℃环境下运行，带低温保护功能，防止样本降解； 5.安全设计：门盖安全锁，匀浆过程中无法打开，超速、不平衡自动保护，带紧急停止按钮； 6.配件：标配48孔离心管架、匀浆珠、说明书、校准证书； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
17 | 4℃层析柜（层析冷柜） | 上海知信 | ZX-CXG-800 | 1.控温范围：2℃~8℃，控温精度±0.5℃，温度均匀性±1℃，可实现4℃恒温环境； 2.内部容积：≥800L，内胆采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，可适配蛋白层析实验； 3.制冷系统：进口压缩机，制冷速度快，室温降至4℃时间≤30分钟，运行稳定，噪音≤45dB； 4.控制系统：微电脑控制，LCD数字显示，可设置温度、时间，带超温报警、断电报警功能； 5.安全设计：超温自动保护，带独立限温器，防止温度过高，带门锁保护，防止误操作； 6.配件：标配3层不锈钢搁架，可自由调整高度，适配层析柱、馏分收集器等设备； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
18 | 纯水仪 | 力达 | LDL-IV | 1.产水水质：可同时产出RO纯水和18.2MΩ·cm超纯水，符合GB/T 6682-2008实验室一级用水标准； 2.产水量：≥10L/h，可满足实验室日常用水需求； 3.过滤系统：5级过滤，包括PP棉滤芯、活性炭滤芯、RO反渗透膜、超纯化柱、终端过滤器，过滤精度0.01μm； 4.控制系统：微电脑控制，LCD数字显示，可实时监测产水水质、水温、压力，带滤芯更换提醒功能； 5.消毒功能：标配UV紫外线杀菌灯，可对产水进行杀菌消毒，TOC含量≤5ppb； 6.配件：标配10L纯水桶、水龙头、管路、滤芯等全套配件； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
19 | 熔蜡机 | 维格斯 | Wexis WD360 | 1.熔蜡容量：≥36L，可同时熔化石蜡、包埋剂，满足实验室石蜡组织切片样本制备需求； 2.控温范围：室温+5℃~100℃，控温精度±0.5℃，温度均匀性±1℃； 3.加热系统：不锈钢加热管，加热均匀，升温速度快，室温升至60℃时间≤20分钟； 4.控制系统：微电脑控制，LED数字显示，可设置温度、时间，带定时功能，0-999分钟可调； 5.安全设计：超温自动保护，带独立限温器，防止温度过高，带低液位报警功能； 6.配件：标配石蜡篮、滤网、说明书、校准证书； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
20 | 超净工作台 | 苏净安泰 | SW-CJ-2FD-11 | 1.洁净等级：Class 100（ISO 5级），垂直层流送风，风速0.3-0.5m/s可调； 2.工作区尺寸：≥1200mm×600mm×500mm，304不锈钢台面，耐腐蚀、易清洁； 3.过滤器：初效过滤器+HEPA高效过滤器，过滤效率≥99.99%@0.3μm； 4.控制系统：微电脑控制，LED数字显示，风速、照明、杀菌独立控制； 5.杀菌功能：标配20W紫外线杀菌灯，可设定杀菌时间，带门锁保护，防止误操作； 6.噪音：≤60dB，振动：≤5μm，符合实验室环境要求； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 2 |  |  | 3年以上
21 | 小型垂直电泳槽 / 湿转槽 | BIO-RAD | MiniPROTEANTetra Cell | 1.凝胶规格：可同时运行4块凝胶，凝胶尺寸≥8cm×10cm，上样量≥10μL/孔； 2.电极：铂金电极，耐腐蚀、导电性能好，可快速拆卸，便于清洁； 3.缓冲液槽：透明PC材质，耐酸碱、耐高温，可观察电泳过程，带刻度标识； 4.电源适配：适配常规电泳电源，输出电压0-300V，电流0-200mA； 5.湿转功能：可实现Western Blot转膜，转膜效率≥90%，转膜时间≤30分钟； 6.配件：标配凝胶托盘、梳子、电极线、缓冲液槽盖、转膜夹等全套配件； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 2 |  |  | 3年以上
22 | 37℃小型震荡摇床 | 上海龙跃 | LYZ-100B恒温摇床 | 1.控温范围：室温+5℃~60℃，控温精度±0.5℃，温度均匀性±1℃； 2.震荡速度：50-300rpm可调，振幅20mm，可实现恒温震荡培养； 3.托盘尺寸：≥280mm×280mm，可适配50ml、100ml、250ml、500ml三角瓶，最多可同时放置12个250ml三角瓶； 4.控制系统：微电脑控制，LED数字显示，可设置温度、转速、时间，带定时功能，0-999分钟可调； 5.安全设计：超温自动保护，带独立限温器，防止温度过高，门盖带密封条，保温效果好，带门锁保护； 6.配件：标配三角瓶夹具、说明书、校准证书； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
23 | 恒温金属浴 | 大龙 | HCM100-PRO | 1.控温范围：室温+5℃~100℃，控温精度±0.2℃，温度均匀性±0.5℃； 2.模块容量：标配96×0.2ml PCR管模块，可适配8连排、12连排PCR管，可更换模块； 3.加热功率：≥200W，升温速度快，室温升至100℃时间≤15分钟； 4.控制系统：微电脑控制，LCD数字显示，可设置温度、时间，带定时功能，0-999分钟可调，带10组程序存储功能； 5.安全设计：超温自动保护，带独立限温器，防止温度过高，带热盖功能，可防止试剂蒸发； 6.配件：标配PCR管模块、热盖、说明书、校准证书； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
24 | 移液枪 | 艾本德Eppendorf | 0.5-10uL / 2-20uL / 10-100uL / 20-200uL / 100-1000uL | 1.量程范围：0.5-10μL、10-100μL、100-1000μL可选，适配8连排PCR管； 2.精度：≤±0.5%，重复性：≤±0.2%，符合ISO 8655标准； 3.人体工程学设计，轻量化机身，操作省力，可整支高温高压灭菌； 4.吸头适配：适配通用10μL、200μL、1000μL吸头，带吸头弹出功能； 5.校准：出厂前已校准，标配校准证书，可追溯； 6.小量程尽量选择进口品牌。 | 2 |  |  | 2年以上
25 | 万分之一天平 | 岛津 | ATY224R | 1.量程：220g； 2.精度：0.1mg； 3.所需电源：AC适配器（输入AC100V 50/60Hz 输出DC 12V、1A） 输出/输入端口：RS232C（D-sub 9P插座）； 4.校准砝码：内置砝码； 5.USBDevice （Type B）； 6.配件：说明书、保修卡、校准砝码； | 1 |  |  | 3年以上
26 | 琼脂糖水平电泳仪 / 水平电泳槽 | BIO-RAD | subcellGT | 1.凝胶规格：可同时运行2块凝胶，凝胶尺寸≥10cm×7cm，上样量≥20μL/孔； 2.电极：铂金电极，耐腐蚀、导电性能好，可快速拆卸，便于清洁； 3.缓冲液槽：透明PC材质，耐酸碱、耐高温，可观察电泳过程，带刻度标识； 4.电源适配：适配常规电泳电源，输出电压0-300V，电流0-200mA； 5.配件：标配凝胶托盘、梳子、电极线、缓冲液槽盖等全套配件； 6.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
27 | 制冰机 | 华豫 | XD-40 | 1.产冰量：≥40kg/24h，可满足实验室日常用冰需求； 2.储冰量：≥15kg，可储存足够的冰块，供实验室使用； 3.冰块规格：方形冰块，尺寸20mm×20mm×20mm，可适配实验室离心管、烧杯、试管等； 4.制冷系统：进口压缩机，制冷速度快，运行稳定，噪音≤55dB； 5.控制系统：微电脑控制，可实现全自动制冰、储冰，带冰满自动停机、缺水自动报警功能； 6.安全设计：超温、过载自动保护，带漏电保护功能； 7.配件：标配冰铲、储冰盒、说明书、保修卡； 8.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
28 | 全钢通风橱 | 万致 | 1500*850*2350mm | 1.外形尺寸：1500mm（宽）×850mm（深）×2350mm（高），可满足实验室通风需求； 2.柜体材质：全钢材质，厚度≥1.2mm，表面静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱、耐高温； 3.台面材质：12.7mm厚实芯理化板，耐腐蚀、耐酸碱、耐高温、易清洁； 4.视窗：5mm厚钢化玻璃，可上下滑动，开启高度0-750mm可调，带平衡配重，操作省力； 5.通风系统：标配轴流风机，风量≥1500m³/h，风速0.3-0.5m/s可调，可将有毒有害气体排出实验室； 6.控制系统：微电脑控制，可控制风机、照明、插座，带风量调节功能； 7.配件：标配照明LED灯、电源插座、水龙头、水槽、下水管路等全套配件； 8.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
29 | 8连排移液枪 | Eppendorf | Research plus | 1.量程范围：0.5-10μL、10-100μL、100-1000μL可选，适配8连排PCR管； 2.精度：≤±0.5%，重复性：≤±0.2%，符合ISO 8655标准； 3.人体工程学设计，轻量化机身，操作省力，可整支高温高压灭菌； 4.吸头适配：适配通用10μL、200μL、1000μL吸头，带吸头弹出功能； 5.校准：出厂前已校准，标配校准证书，可追溯； 6.质保期2年以上。 | 1 |  |  | 2年以上
30 | 数显恒温加热平台 | 莱伯泰科 | EH20B | 1.控温范围：室温+5℃~200℃，控温精度±0.5℃，温度均匀性±1℃； 2.加热台面尺寸：≥200mm×200mm，铝合金材质，表面阳极氧化处理，耐腐蚀、导热均匀； 3.加热功率：≥1000W，升温速度快，室温升至100℃时间≤15分钟； 4.控制系统：微电脑控制，LED数字显示，可设置温度、时间，带定时功能，0-999分钟可调； 5.安全设计：超温自动保护，带独立限温器，防止温度过高，台面带隔热边框，防止烫伤； 6.配件：标配电源线、说明书、校准证书； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
31 | 液氮罐 | 中科美菱 | MYDS-35-125-FS | 1.有效容积≥30L，静态液氮保存期≥100天，日蒸发量≤0.35L； 2.内胆采用航空级铝合金材质，耐腐蚀、耐低温，外壳采用优质碳钢，静电喷涂； 3.标配5层不锈钢提筒，可存放2ml冻存管≥1000支； 4.带液位监测报警功能，低液位自动声光报警，标配锁盖，防止误操作； 5.配备万向脚轮，方便移动，止动支撑底角，固定稳定； 6.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
32 | 烘箱 | 法赛图 | XUE112 | 1.控温范围：室温+5℃~250℃，控温精度±1℃，温度均匀性±1℃@100℃； 2.内部容积：≥120L，内胆采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁； 3.加热系统：不锈钢加热管，加热均匀，升温速度快，室温升至100℃时间≤30分钟； 4.控制系统：微电脑控制，LED数字显示，可设置温度、时间，带定时功能，0-999分钟可调； 5.安全设计：超温自动保护，带独立限温器，防止温度过高，门盖带密封条，保温效果好； 6.配件：标配3块不锈钢载物托架，可自由调整高度； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
33 | 真空灭菌干燥箱 | 一恒 | DZF6050 | 1.控温范围：室温+10℃~200℃，控温精度±1℃，温度均匀性±2℃； 2.内部容积：≥50L，内胆采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁； 3.真空度：≤133Pa，可实现真空干燥、灭菌，带真空度监测功能； 4.加热系统：不锈钢加热管，加热均匀，升温速度快，室温升至100℃时间≤20分钟； 5.控制系统：微电脑控制，LED数字显示，可设置温度、时间、真空度，带定时功能； 6.安全设计：超温自动保护，带独立限温器，防止温度过高，门盖带密封条，真空密封效果好； 7.配件：标配2块不锈钢载物托架，真空泵、真空管路、阀门等全套配件； 8.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
34 | 37℃旋转摇床 | 其林贝尔 | QB-20 | 1.旋转速度：10-60rpm可调，可实现360°旋转混匀； 2.夹具容量：标配1.5ml×12、15ml×6、50ml×3离心管夹具，可适配多种规格离心管； 3.控制系统：微电脑控制，LED数字显示，可设置转速、时间，带定时功能，0-999分钟可调； 4.安全设计：带防滑脚垫，运行稳定，噪音≤45dB，无振动，带门锁保护，防止离心管甩出； 5.配件：标配离心管夹具、说明书、电源适配器； 6.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
35 | 紫外平台切胶仪 | 六一生物 | WD-9403B | 1.光源：302nm/365nm双波长紫外光源，可切换，适配核酸凝胶切胶、观察； 2.光照面积：≥200mm×150mm，光照均匀度≥90%，无暗区； 3.滤光片：标配590nm、535nm、460nm滤光片，适配EB、SYBR Green I等常用染料； 4.控制系统：触摸按键控制，可独立控制UV、白光、亮度，带定时功能； 5.配件：标配凝胶托盘、切胶工具、说明书、电源适配器； 6.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
36 | 恒温水浴锅 | 佑宁 | WH-3A | 1.控温范围：室温+5℃~100℃，控温精度±0.5℃，温度均匀性±1℃； 2.内部容积：≥3L，内胆采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁； 3.加热系统：不锈钢加热管，加热均匀，升温速度快，室温升至100℃时间≤20分钟； 4.控制系统：微电脑控制，LED数字显示，可设置温度、时间，带定时功能，0-999分钟可调； 5.安全设计：超温自动保护，带独立限温器，防止温度过高，带低液位报警功能； 6.配件：标配试管架、说明书、校准证书； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
37 | 大小鼠尾注射静脉显像仪 | 卡尔文 | KW-XXY | 1.光源：近红外LED光源，波长760nm，可清晰显示大小鼠尾静脉血管，无损伤； 2.成像系统：500万像素CMOS相机，可实现高清成像、拍照、录像，可放大2-10倍； 3.工作台：可调节高度，适配大小鼠固定，带恒温加热功能，可维持鼠尾温度，扩张血管； 4.控制系统：触摸屏操作，可调节亮度、放大倍数、拍照、录像，可存储1000组以上图像数据； 5.配件：标配鼠尾固定器、加热垫、说明书、电源适配器； 6.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
38 | 桌面微型离心机 | 杭州奥盛 | MPC-P25 | 1.最大转速：12000rpm，最大离心力：9500g，转速可调，范围500-12000rpm； 2.转子容量：标配12×1.5ml/2.0ml离心管转子，可适配0.2ml、0.5ml离心管； 3.控制系统：微电脑控制，LED数字显示，时间0-99分钟可调，带瞬时离心功能； 4.安全设计：门盖安全锁，离心过程中无法打开，超温、超速自动保护； 5.噪音：≤55dB，体积小巧，可放置于桌面，不占用实验室空间； 6.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
39 | 超声波清洗器 | 舒美 | KQ5200DE | 1.内部容积：≥10L，内胆采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁； 2.超声频率：40kHz，超声功率≥200W，可有效清洗玻璃器皿、实验耗材，去除顽固污渍； 3.控温范围：室温+5℃~80℃，控温精度±2℃，可实现恒温清洗； 4.控制系统：微电脑控制，LED数字显示，可设置超声时间、温度，带定时功能，0-999分钟可调； 5.安全设计：超温自动保护，带独立限温器，防止温度过高，带漏电保护功能； 6.配件：标配清洗篮、排水管、说明书、校准证书； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
40 | 磁力搅拌器 | 大龙 | MS-H-ProT | 1.搅拌速度：50-1500rpm可调，可实现平稳搅拌，无振动； 2.加热功率：≥300W，控温范围：室温+5℃~280℃，控温精度±1℃； 3.搅拌容量：≥20L，可适配大容量烧杯、三角瓶； 4.控制系统：微电脑控制，LCD数字显示，可设置搅拌速度、温度、时间，带定时功能，0-999分钟可调； 5.安全设计：超温自动保护，带独立限温器，防止温度过高，带漏电保护功能； 6.配件：标配搅拌子、电源线、说明书、校准证书； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
41 | 转移脱色摇床 | 其林贝尔 | TS-1 | 1.震荡速度：10-80rpm可调，振幅30mm，可实现水平往复震荡； 2.托盘尺寸：≥280mm×280mm，可适配Western Blot膜、培养皿、三角瓶等； 3.控制系统：微电脑控制，LED数字显示，可设置转速、时间，带定时功能，0-999分钟可调； 4.安全设计：带防滑脚垫，运行稳定，噪音≤40dB，无振动； 5.配件：标配托盘、防滑垫、说明书、电源适配器； 6.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
42 | LED平板 | ITC | TL-SL302 | 1.光源：LED冷光源，波长365nm/254nm可选，适配核酸凝胶观察、切胶； 2.光照面积：≥200mm×150mm，光照均匀度≥90%，无暗区； 3.亮度：亮度可调，范围0-100%，最大亮度≥10000lux； 4.滤光片：标配590nm、535nm、460nm滤光片，适配EB、SYBR Green I等常用染料； 5.控制系统：触摸按键控制，可独立控制UV、白光、亮度，带定时功能； 6.配件：标配凝胶托盘、切胶工具、说明书、电源适配器； 7.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
43 | 真空洗液泵 | 大龙 | ECOVAC | 1.真空度：≥-0.095MPa，可实现快速真空吸液，满足实验室废液抽吸需求； 2.流量：≥15L/min，可快速抽吸细胞培养上清、电泳废液、实验废液等； 3.控制系统：微电脑控制，可调节真空度、流量，带定时功能，0-999分钟可调； 4.安全设计：带防倒吸装置，防止废液倒吸进入泵体，带过载保护功能； 5.配件：标配吸液瓶、吸液管、针头、过滤器、说明书； 6.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
44 | 磁力架 | 白鲨 | 24孔 | 1.孔位数量：24孔，适配1.5ml/2.0ml离心管，可同时处理24个样本； 2.磁珠吸附力：≥8000Gs，可快速吸附磁珠，吸附时间≤30秒，吸附效率≥99%； 3.材质：铝合金材质，表面阳极氧化处理，耐腐蚀、易清洁，可高温高压灭菌； 4.设计：分离式设计，可将离心管架与磁力底座分离，便于清洗、灭菌； 5.配件：标配离心管架、磁力底座、说明书； 6.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
45 | 电动脱毛刀 | 煦凛（德国） | AG抗菌双环刀头 | 1.刀头：双环浮动刀头，AG抗菌材质，可快速、干净剃除动物毛发，对皮肤无损伤； 2.续航：充电式设计，续航时间≥60分钟，可满足多次实验使用； 3.防水：IPX7级防水，可全身水洗，便于清洁、消毒； 4.配件：标配刀头、充电线、说明书、保修卡； 5.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
46 | 微波炉 | 美的 | 20L | 1.容量：20L，可满足实验室实验试剂加热溶解需求； 2.加热功率：≥700W，可快速加热溶解琼脂糖、培养基、缓冲液、染色液、生化试剂等； 3.控制系统：机械旋钮控制，可设置加热时间、功率，操作简单，0-30分钟可调； 4.安全设计：带门锁保护，加热过程中无法打开，带超温自动保护功能； 5.配件：标配玻璃转盘、说明书、保修卡； 6.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
47 | 切纸机 | 得力 | 8014 | 1.裁切宽度：≥300mm，可裁切A4、A3纸张，适配滤纸、胶片、实验耗材裁切； 2.裁切厚度：≤40mm，可同时裁切多张纸张、胶片； 3.材质：优质钢材，表面镀铬处理，耐腐蚀、耐磨，刀片锋利，裁切整齐； 4.设计：带压纸装置，可固定纸张，防止裁切时移位，带安全保护装置，防止误操作； 5.配件：标配刀片、说明书、保修卡； 6.安装调试完好，质保期3年以上。 | 1 |  |  | 3年以上
合计（元）